ICS XXXXXXX

中华人民共和国黄金行业标准

XX/T XXX—XXXX

载金炭化学分析方法

第1部分：水分含量的测定

- Methods for chemical analysis of gold-loaded carbon

Part 1: Determination of moisture contents

（征求意见稿)

XXXX－XX－XX  发布	XXXX－XX－XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前	言

本标准为最新制订的标准。

XX/T XXXX《载金炭化学分析方法》分为 4个部分：

—第  1 部分：水分含量的测定 干燥重量法；

—第  2 部分：铜和铁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

—第  3 部分：钙和镁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

—第 4 部分：铜、铁、钙和镁量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为XX/T XXXX 的第 1 部分。

本部分由中国黄金协会提出。

本部分由全国黄金标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：紫金矿业集团股份有限公司。

本部分主要起草人：夏珍珠、林常兰、熊敏英、刘丽华、蓝美秀、刘本发、俞金生、钟跃汉。

载金炭化学分析方法

第 1 部分：水分含量的测定

干燥重量法

1	范围

本部分规定了载金炭中水分含量的测定方法。

本部分适用于载金炭中水分含量的测定。测定范围：10.0%～40.0%。

2  方法提要

一定质量的试样，经烘干，以失去质量所占百分数作为水分含量。

3  仪器和设备

3.1 电热恒温鼓风干燥箱。

3.2 天平：最大称样量1000 g，感量0.01 ɡ。

3.3 干燥皿: 搪瓷或耐腐蚀材料制作的容器，尺寸：长160 ㎜～200 ㎜，宽130 ㎜～150 ㎜，高40 ㎜～50 ㎜。

3.4 干燥器：内置有效干燥剂。

4  分析步骤

4.1 试料

称取100 g～500 g试样，精确至0.01 g。

4.2 测定

将试料（4.1）置于已在（150士5)℃恒重的干燥皿（3.3）内，轻轻晃动使试料（4.1）均匀平铺于干燥皿（3.3）底部，放入已升温至（150士5)℃的电热恒温鼓风干燥箱（3.1）内，干燥3 h～4 h。取出干燥皿（3.3），盖上盖子，稍冷后放入干燥器中，冷却至室温，称重。重复干燥30 min，直至连续两次称量之差不大于试料量的0.15%，记录最后一次质量m1。

5  分析结果的计算

按公式(1)计算水分的质量分数ω,数值以 % 表示：

…………………………………………………….(1)

式中:

m  —干燥前试料和干燥皿的质量，单位为克（g）；

m1 —干燥后试料和干燥皿的质量，单位为克（g）；

m2 —干燥皿的质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后两位。

6  允许差

对不同含量的试样进行两个或多个平行测定，计算测定的极差和标准偏差，最后确定允许差小于或等于0.60%。

7  质量控制和保证

应用国家级或行业级标准样品（当两者没有时，也可用自制的控制样品代替），每周或两周验证

一次本标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核，并采取相应的预防

措施。